九江萍钢钢铁有限公司

电感耦合等离子体发射光谱仪项目招标公告

招标编号：JG/ZB/SL2021-YB033

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：电感耦合等离子体发射光谱仪。

（二）技术要求：满足招标单位提出的技术要求（详见附件二）。

（三）招标数量：见附件一。

（四）计划招标时间：2022年1月25日。

（五）报名截止时间：2022年1月22日。

（六）中标后合同签订完成期限：接到中标通知书后25天内。

（七）其他：无。

二、资质要求

（一）公司具有独立法人资格。

（二）具有独立法人资格的生产厂家或贸易商（需提供品牌授权书）。

三、意向投标人提交的资格证明文件（加盖报名单位公章）

（一）资质材料：

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件，有特殊行业要求的，也需提供特殊行业运营资质的复印件。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3.企业介绍，便于对其资质进行审查。

4.投标单位开票信息。

5.银行开户许可证复印件。

6.需提供类似产品业绩合同证明至少2份。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（邮箱地址：jiugang1367@163.com）。

四、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按招标邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金30000元、招标服务费200元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（无息）。

五、招标方信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司。

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新产业园区九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司；邮编：332500。

（三）联系人：冯工18870212767。

（四）电话：0792-6327255。

（五）法务监审部监督电话：0792-6327149，电子邮箱地址：Jgjianshengbu@126.com。

九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司

公告时间：2022年1月7日

附件一

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | / | 套 | 1 | 详见附件技术参数，产品需为进口品牌。 |

附件二

电感耦合等离子体发射光谱仪

一、技术指标

（一）仪器工作环境

1.电压:220VAC±10%

2.室温:15-35℃

3.相对湿度:20%-80%

（二）仪器总体要求:该光谱仪采用最新设计,技术先进超前,能快速一分钟内分析几十种元素含量,样品用量少,消耗成本低。仪器必需包括高频发生器、等离子体及进样系统、分光系统、检测器、分析软件和计算机系统,全自动控制。投标商的投标型号应为厂家最新型号。

（三）性能指标:

1.检测器:

（1）CCD固体检测器,在光谱仪波长范围内具有连续像素,能任意选择波长,且具有天然的防溢出功能设计。

（2）检测单元:大于4,000,000个检测单元,读取速度≥2MHz。

（3）像素分辨率:≤0.008nm。

2.光学系统:恒温驱气型中阶梯分光系统

（1）单色器:中阶梯光栅和棱镜二维色散系统,高能量,为保证仪器测试的稳定性,光栅和棱镜等内光路部件位置固定不动,在光谱仪全波长范围内一次曝光同时测定所有元素。

（2）光室:带精密光室恒温控温精度0.1℃（提供光室温度实时反馈软件截图）。

（3）波长范围:必须包含167-900nm,全波长覆盖,可测Al167.079nm,P178.2nm,B182.6nm,Na818.326nm,提供软件截图。

（4）光学分辨率要求在200nm处至少小于0.009nm;杂散光在As193.969nm处用1000ppm钙测定其背景等效浓度（BEC）要小于3ppm。

（5）为保证光学系统的稳定性和最佳的光通量,焦距≤300mm。

3.等离子体:

（1）等离子体观察方式:炬管垂直放置,双向观测,在一次分析中同时给出水平和垂直观测的结果。

（2）RF发生器:固态发生器、直接耦合、自动调谐、变频、无匹配箱设计，等离子体线圈具有聚四氟乙烯保护层设计，防腐蚀，免维护。

（3）频率:27.12MHZ；频率稳定性要优于0.1%。

（4）RF功率：800～1500W范围内均可；功率波动不能＞0.1%。

（5）气路控制:配置3路高精度质量流量计,由ICPOES软件直接控制,包括冷却气、辅助气、雾化气,精度0.01L/min。

4.进样系统：

（1）炬管:采用无需手动连接等离子气,辅助气气路的卡口式炬管设计,以方便日常更换维护且避免多次维护导致的漏气现象,可配置多种口径中心管的分体式石英炬管,用以降低炬管的后期使用成本。

（2）雾化器:耐氢氟酸、耐高盐的雾化器。

（3）雾化室:旋流雾化室。

（4）废液安全在线自动监控:有废液传感器,能对仪器状态进行实时自动的监控,保障数据准确及仪器使用安全;（提供软件截图证明材料）。

（5）蠕动泵:3通道及以上蠕动泵。

5.分析软件：

（1）具有灵活的界面操作窗口，对仪器可以进行自动的控制，能够用软件对仪器各个部分进行自我诊断，包括等离子体焰的点燃与熄灭及激发功率、氩气压力与量、冷却力压力、电源及稳定性、高频辐射屏蔽等安全工作的警告和自动控制。

（2） 软件操作方便、直观,具有定性、半定量、定量分析功能。

（3）具有同时记录所有元素谱线的“摄谱”功能。

（4）自动的背景校正、干扰因子校正、内标校正等不少于三种干扰校正技术，对标准的线性与线性拟合的功能。

（5）有谱线拟合技术和数据再处理功能；自动进行数据的采集、处理、分析、能够针对不同的样品可以进行最佳实验条件的自动优化选择、自动显示对分析过程中各参数的实时监控、自动报警出现的错误并提示原因、自动进行QA/QC控制。

（6）软件模块化的设计为仪器和辅助插件整合在单独的工作流程中提供了一个灵活的框架。除了仪器插件,软件还为自动进样器、自动稀释器系统配有集成插件。

（7）支持Excel,XML,CSV数据导出,可直接与实验室MES系统对接。

6.分析性能:

（1）分析速度:可实现1.5min内测试超过180条谱线,而且每条测量谱线的积分时间≥10秒,重复3次,冲洗时间≥20秒(可自行设置）。（提供软件截图证明）

（2）样品消耗量:< 2ml,测定大于70个元素。

（3）谱线灵活性:可对分析元素的任何一条谱线进行定性、半定量和定量分析,便于分析研究。

（4）测定谱线的线性动态范围:≥106（以Mn257.6nm 来测定,相关系数≥0.9996）,提供证明材料。

（5）内标校正:同时的内标校正，即内标元素和测量元素必须同时曝光。

（6）精密度:测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，重复测定十次的RSD≤0.5%。

（7）稳定性:测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，不使用内标校正，连续测定4小时的长时间稳定性RSD＜1.0%。

（8）检出下限:

| 检测下限（ppb） | Cu | 0.29ppb |
| --- | --- | --- |
|  | Zn | 0.07ppb |
|  | Pb | 1.8ppb |
|  | K | 6.45ppb |
|  | Na | 2.01ppb |
|  | V | 0.35ppb |
|  | P | 0.9ppb |
|  | As | 1.31ppb（不使用氢化物发生器） |
|  | Ni | 0.3ppb |

二、必需的附件

（一）计算机系统：

1.数据工作站为双核2.4GHz以上,最低4GRAM，250G以上硬盘。

2.配套打印机1台。

3.冷却循环水系统（如设备本体无需外部冷却水进行冷却，则可不配置）。

4.氩气钢瓶及减压阀*1套。

5.配套自动进样器，最多可放4个架子,84到360杯1 set位根据架子配置,标准架子10位,标准配置 :1个60位样品架子,60个14mL样品杯,10个50ml标准样品管,两个碳纤维进样针0.5mm i.d（蓝）和0.8mm i.d（红）。PTFE进样管和 RS232C 适配器。

6.两年消耗品（除主机标配额外提供）

（1）石英炬管（带中心炬管）				1套

（2）水溶液石英中心管						1根

（3）蠕动泵管（进样）						2包（6根/包）

（4）蠕动泵管（废液）						2包（6根/包）

（5）高效同心雾化器							1套

（6）十字交差雾化器                	1套

7.需提供第三方校检合格证书。

（二）技术服务：

安装调试:在用户现场安装完成后,工程师必须提供完善的培训,包括现场培训含使用、维护，直到用户能独立操作仪器,并能满足分析要求为止。