九江萍钢钢铁有限公司轨道衡招标公告

招标编号：JG/ZB/SL2022-YB041

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：轨道衡。

（二）技术要求：满足招标单位提出的轨道衡技术参数及要求（详见附件二）。

（三）招标数量：见附件一。

（四）计划招标时间：2022年11月8日。

（五）报名截止时间：2022年11月4日。

（六）中标后合同签订完成期限：接到中标通知书后25天内。

（七）其他：无。

二、资质要求

（一）公司具有独立法人资格。

（二）具有独立法人资格的生产厂家或贸易商,注册时间未满一年的贸易商不允许参加（包含一年）。

三、意向投标人提交的资格证明文件（加盖报名单位公章）

（一）资质材料：

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件，有特殊行业要求的，也需提供特殊行业运营资质的复印件。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3.企业介绍，便于对其资质进行审查。

4.投标单位开票信息。

5.银行开户许可证复印件。

6.需有计量器具型式批准证书及其他相关资质证书等。

7.需提供在钢铁企业同类型产品的业绩合同不少于2份（代理商参加需提供生产厂家授权书）。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（邮箱地址：jiugang1367@163.com）。

四、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按招标邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金40000元、招标服务费500元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（无息）。

五、招标方信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司。

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新产业园区九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司；邮编：332500。

（三）联系人：李工18870215471。

（四）电话：0792-6327255。

（五）法务监审部监督电话：0792-6327149，电子邮箱地址：Jgjianshengbu@126.com。

设备材料公司

公告时间：2022年11月27日

附件一

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨道衡 | GDS-200 | 套 | 3 | 具体要求见轨道衡技术参数及要求 |

附件二

| 轨道衡技术参数及要求 |
| --- |
| 名称 | 技术参数及要求 |
| 综合指标及要求 | 无基坑、轨垫式传感器。 |
|  | 额定称量:200吨。 |
|  | 精度等级:符合OIML(国际法制计量组织)规定的准确度等级为Ⅳ级的计量衡器。 |
|  | 分度值:100kg。 |
|  | 系统最大允许误差:±0.5%FS。 |
|  | 计量方式：静态、整车计量。 |
| 秤体技术参数及要求 | 无基坑、轨垫式传感器。 |
|  | 现有车体基本情况:钢轨P50，8个轮子，两转向架中心距4100mm。 |
|  | 轨距:1435mm，误差范围±10%。 |
|  | 有效称量区：≥1000mm（计量区域内停车位置≥±500mm）。 |
| 称重传感器技术参数及要求 | 传感器使用环境温度0～150℃。 |
|  | 防护等级:不低于IP67。 |
|  | 传感器及电缆设置隔热装置，确保铁水飞溅时称重传感器不受影响。 |
| 称重仪表技术参数及要求 | 户外型双层门现场仪表箱，防护等级IP65，箱体材质及附件材质为不锈钢。 |
|  | 设备成套电缆均采用耐高温电缆（包括传感器自带专用电缆）。 |
|  | 输出接口：4～20mA 、RS232、RS485。 |
|  | 大屏幕显示器显示铁水总重量、铁水净重量, 显示数字高度不小于10cm。 |
|  | 重量声光报警。 |
|  | 传感器损坏应急使用功能。 |
|  | 停车位置自动检测及报警功能。 |
| 计算机管理系统 | 投标单位在招标单位1号高炉配备相应计算机硬件设备，并传输至高炉主控室。接收3台以上铁水液面计称重仪表信号，进行位置判定(精度±500mm)与皮重净重处理。实时显示出铁过程中的各种动态数据。主画面可显示每个出铁位出铁的状态和称量数据，每一罐铁水的液位显示和液位报警信息及简要的信息数据显示。报警信息记录，对出铁过程中的报警数据记录、查询显示。可对已采集的每一罐铁水数据按时间、出铁位等条件查询，统计管理，并生成报表。 |
| 其他要求 | 配置防雷组合和平衡桥装置。 |
|  | 制造商资质要求:须有计量器具型式批准证书及其他相关资质证书等（如有行业其他相关证书可提供）。 |
|  | 业绩要求:提供同类型产品在钢铁企业的业绩。 |
|  | 投标单位应根据现场情况出具施工计划以及施工方案，并且全程现场指导安装、调试、校验。 |

法人代表授权书

九江萍钢钢铁有限公司：

______________________是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________。

法定代表人_____________特授权___________代表我公司全权办理针对贵公司轨道衡招标活动的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部的有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任，本授权书有效期：________年_____月_____日至_____年_____月____日。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：______________     授权人(签章)：____________

身份证号：_________________      身份证号：____________________

职　　务：_________________      职　 务：____________________

电　　话：_________________      电　　话：____________________

单位名称： (公章)

签署时间：

被授权人身份证正、反面            授权人身份证正、反面